Ультразвуковой дефектоскоп CTS-22

# Руководство по эксплуатации

АО «Ультразвуковые приборы», пров. Шаньдун, г. Шаньтоу.

- Краткое описание.

Ультразвуковой дефектоскоп CTS-22 является переносным прибором класса «А» импульсного типа с рефлектором. Питание – от сети переменного тока или от аккумуляторов.

В приборе имеется экран высокой яркости для отображения прохождения волн, диапазон рабочих частот достаточно широк, прибор обеспечивает высокую степень проникновения в материал, высокую стабильность. Прибор удобен в эксплуатации, его масса невелика.

Дефектоскоп используется для проверки на наличие внутренних дефектов и повреждений изделий из металла и содержащих металл изделий. Может использоваться как в лабораторных, так и в полевых условиях.

- Основные технические характеристики.

  - Диапазон рабочих частот: 0.5 – 10 МГц.

  - Способ использования: с одной или двумя головками.

  - Аттенюатор: затухание составляет 80 дБ (20 дБ х 2; 2 дБ х 20); погрешность затухания: в пределах рабочей частоты, 2 дБ+ 0.1 дБ.

  - Отклонение по вертикали: не более 5%

  - Сдвиг не менее 30 дБ

  - Уровень шума не более 15%

  - Уровень затухания: «Режим затухания» - регулировка в пределах от 0 до 80 %

  - Амплитуда подачи импульсов: при величине затухающего сопротивления 50 Ом в среднем 600 В

  - Частота повторения подачи импульсов: 4 режима (500, 250, 125, 125 Гц) в режиме «Настройка глубины проникновения»

  - Диапазон глубины проникновения: 10 – 5000 мм (продольная волна в металле); переключатель «Диапазон глубины проникновения» имеет положения 10, 50, 250, 1000 мм (продольная волна в металле), каждое положение перекрывает предыдущее.

  - Линейная погрешность уровня не более 1%

  - Сдвиг импульса не менее 400 мм (продольная волна в металле)

  - Питание прибора: АС 187 – 242 В, 48 – 52 Гц; DC 12.5 + 2 В (10 элементов типа GN х 1.25 В)

  - Рабочий ток DC 600 мА

  - Время работы от аккумуляторов 5 часов.

  - Головки в комплекте: SHN-D и SHN-Z (комплект излучателей) с рабочей частотой 0.5 – 10 МГц для каждой головки.

  - Погрешность работы головок: + 15 % по частоте для каждой головки.

  - Минимальный зазор при дефектоскопии не более 3 мм

  - Размеры экрана: 55 х 68 мм (Y x X)

  - Внешние размеры (ширина х высота х глубина):

Прибор: 245 х 100 х 300 мм, масса 4.5 кг;

Зарядное устройство: 245 х 95 х 80 мм, масса 2 кг;

Аккумуляторы: 245 х 95 х 70 мм, масса 1.7 кг.

2.24 Условия эксплуатации: температура от – 10 С до + 40 С; относительная влажность не более 80 % при 40 С.

2.25 Зарядное устройство: напряжение на входе 187 – 242 В, 48 – 52 Гц; на выходе 12 В, максимальный ток 0.8 мА.

2.26 Аккумуляторы: напряжение 12 В, максимальное напряжение 15 В, ток 0.8 мА, 6 часов, 3 А ч.

рисунок 1:

- Гнездо «Выход»;

- Гнездо «Вход»;

- Выбор метода работы;

- Изменение мощности исходящих импульсов;

- Грубая настройка аттенюатора;

- Точная настройка аттенюатора;

- Затухание;

- Настройка мощности сигнала;

- Верньер местоположения;

- Экран;

- Светозащитный козырек;

- Полифокус;

- Регулировка глубины проникновения;

- Точная настройка глубины проникновения;

- Настройка положения импульса;

- Индикатор источника питания;

- Выключатель питания.

- Настройка и использование прибора.

  - Органы управления прибора показаны на рис. 1

  - Порядок настройки прибора

    - Проверка питания

В приборе используется источник питания напряжением 10.5 – 14.5 В, 0.6 А. Также используется блок питания от сети 220 В, 80 мА. Также возможно использование аккумуляторов.

    - Подключение питания.

При включении выключателя питания на передней панели, прибор будет издавать звук частотой 2 кГц, при этом загорится индикатор питания. В это время справа на контрольной панели стрелка индикатора будет находиться в красной зоне, примерно через 1 минуту на экране появится основная линия развертки. Если стрелка индикатора находится в черной зоне, то напряжение питания недостаточно, прибор необходимо провести проверку.

    - Настройка параметров отображения сигнала произведена на заводе – изготовителе, их изменения можно проводить только в экстренных случаях. Для этого необходимо открыть крышку и настроить соответствующие потенциометры.

    - Выбор метода работы и изменение мощности исходящих импульсов.

Когда переключатель «3» на рис. 1 находится в самом правом положении, прибор работает в режиме одновременной подачи и приема импульсов при работе с двумя головками. К соответствующим гнездам прибора должны быть подключены излучающая и приемная головки. Если данный переключатель находится в положении 1 или 2,  то задействована только 1 головка – излучающая или приемная, присоединенная к одному из гнезд.  В положении 1 мощность исходящего сигнала находится на среднем уровне, она постоянна и сигнал при этом обладает довольно высокой проникающей способностью. Обычно при работе с головкой типа SHN – D применяется именно этот режим.

В положении 2 мощность импульса переменна, ее можно настраивать регулятором «4», при этом сопротивление изменяется в пределах от 1 Ом до 1 кОм. Работа прибора при указанном положении переключателя обычно осуществляется с использованием комплекта SHN – Z, 5N14, а также, при необходимости - SHN – G или SHN – D. Если при настройке мощности сигнала стрелка достигнет значения максимального сопротивления, значит подобрана оптимальная пара головок для работы.

    - Аттенюатор (дБ).

Работу аттенюатора можно настроить грубо (0, 20, 40 дБ) и точно (20 делений, цена одного деления 2 дБ), максимум – 80 дБ.

    - Настройка мощности сигнала (8 на рис. 1). Данным потенциометром производится более точная настройка мощности сигнала, чтобы он достиг требуемого уровня. Предел настройки составляет 8 дБ.

    - Затухание (7 на рис. 1). Настройка данного потенциометра производится отверткой. Самое левое положение является нулевым, и затухание отсутствует. Результат регулировки данного параметра – на рис. 2 (слева – затухание равно 0, показана линия затухания; справа – с применением данной функции, линия очищена от посторонних пиков).

    - Переключатель режимов «Обычный» - «Близкий». Находится под крышкой прибора, по умолчанию установлен в положении «Обычный». Если переключить его в положение «Близкий», то можно добиться большей четкости изображения.

    - Регулировка глубины проникновения и точная настройка глубины проникновения (13 и 14 на рис. 1). Глубина проникновения может быть установлена как 10, 50, 250, 1000 мм. Соответствие каждого положения частоте показаны в таблице 1:

Таблица 1

| Глубина проникновения (мм) | 10 | 50 | 250 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (Гц) | 500 | 250 | 125 | 125 |

    - Настройка положения импульса (15 на рис. 1).

Вращая ручку регулятора 15 (рис. 1), можно изменить положение входящего или исходящего импульса на экране вправо или влево. Максимальное значение сдвига равно 400 мм.